## Slide 1
定标阶段流程图
系统初始化 连接激光器/VNA/Zynq
设置 MRR 电压 V = V_ref (1.25V)
设置激光器波长 λ = λ_ref + Δλᵢ/1000
等待波长稳定 (1 秒)
VNA 测量 S21 6001点, 10MHz~30GHz
保存 CSV 文件 delta_lambda_{Δλ}.csv
所有 Δλ 完成?
移动平均平滑 (N=5) 提取谐振峰频率 f_peak
构建定标映射表 T = {(Δλᵢ, f_peak_i, Curve_i)} 按 f_peak 升序排列
定标参数 ━━━━━━━━━━━━━━ λ_ref = 1551.85 nm V_ref = 1.25 V Δλ 范围: -160 ~ +160 pm Δλ 步长: 2 pm (161条) VNA: 10MHz~30GHz, 6001点 功率: -10 dBm IF BW: 1000 Hz
否 ↑
是 →

## Slide 2
解调阶段流程图（归一化互相关匹配法）
① 加载实测 S21 曲线 (多电压扫描数据)
② 提取实测峰值频率 f_meas = argmax M̃(f)
③ 二分查找 K 条候选 定标曲线 (K=3)
④ 频率轴插值对齐 Δf = 0.01 GHz, 线性插值
⑤ 归一化互相关 ρ = Σ(a-ā)(b-b̄)/(n·σₐ·σᵦ)
⑥ 选择全局 ρ_max 对应 Δλ* 和 V*
⑦ 温度计算 T = T₀ + Δλ*/α
归一化互相关系数 (NCC) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Σᵢ (aᵢ - ā)(bᵢ - b̄) ρ = ───────────────────── n · σₐ · σᵦ ρ ∈ [-1, 1] ρ → 1: 曲线形状高度相似 ρ > 0.9: 高置信度匹配
温度解调公式 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Δλ = α · ΔT (α = 9.08 pm/°C) T = T₀ + Δλ*/α (T₀ = 20°C) λ_FBG = λ_ref + Δλ/1000 (nm)
算法特点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ 全频段形状匹配，鲁棒性强 ✓ 归一化处理，对幅度变化不敏感 ✓ 二分查找预筛选，计算高效 ✓ 多电压扫描，提高可靠性

## Slide 3
FBG+MRR 温度传感系统 — 数据流框图
【定标阶段】
可调谐激光器 λ = λ_ref + Δλ
FBG (波长滤波)
MRR (V = V_ref)
VNA (S21 测量)
定标映射表 Δλ ↔ f_peak
→
→
→
→
【解调阶段】
Zynq 电压控制 (V 扫描)
MRR (电压调谐)
VNA (S21 测量)
归一化互相关 曲线匹配
温度输出 T = T₀+Δλ/α
→
→
→
→
↓ 定标表